实验室安全检查发现问题

整改通知书

化学工程学院：

根据《关于开展科研实验室安全检查的通知》的部署，学校组织专家于2019年 5月31日对你单位实施了实验室安全现场检查，共发现了99个整改项（见附件1）。请逐一对照、分析原因、采取有效措施实施整改，并于2019年6月28日前提交整改报告（格式见附件2）。同时，希望你单位按照学校的检查要求对所有实验室开展无死角、全覆盖的安全检查与整改，不断提高实验室安全管理工作。

国有资产与实验室管理处

2019年6月6日

附件1：

实验室安全检查发现问题汇总表

单位名称：化学工程学院 检查时间：　2019.5.30-31

| 序 号 | 房间号 | 问题事实描述 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工科楼A143 | 1.钢瓶被阳光暴晒 2.氧气钢瓶两瓶，其中一瓶超检 3. 反应釜放于木质桌面上 4.易制爆化学品未专人专管（硝酸镁） 5.试剂瓶无标签 |  |
| 2 | 工科楼A147 | 1.油浴放于木质桌面上 2.设备用加热带伴热，有油漏出 3.呼吸面罩和化学试剂在一起存放 4.易制毒化学品未专人专管 5.多个烘箱共用一个插排 6.室内存放大的液化气罐；采用大的玻璃瓶蒸馏（易碎） 7.配电箱裸露 8.墙上电线乱、插排未固定，电源插座有破裂的，固定式插座不能用插排代替 |  |
| 3 | 工科楼A 149 | 1.1个灭火器过期 2.有沙箱无沙铲 3.房间墙上需要用固定插座 |  |
| 4 | 工科楼A 505 | 1.实验室内存放3瓶氢气钢瓶 2.氮气钢瓶超检 3.饮料瓶未去除原标签盛装试剂 4.实验过程通风橱完全敞开使用 5.易制毒易制爆化学品无专人专管无台账 6.配电箱关不上 7.505门禁坏 8.插排串联 9.实验室内存放食品、饮料 |  |
| 5 | 工科楼A 509 | 1.使用破碎量筒 2.通风橱内有一次性手套 3.通风柜门未关 4.马弗炉放于木质桌面上使用 5.饮料瓶未去除原标签盛装试剂 6.易制毒易制爆化学品无专人专管无台账、管控化学品随意放置 |  |
| 6 | 工科楼A512 | 1.洗眼器未装水 2.易制毒易制爆化学品无专人专管无台账，管控化学品随意放置 3.实验过程通风橱完全敞开使用 |  |
| 7 | 工科楼A601 | 1.通风柜门未关，加热炉装在木架上，高温炉边的窗帘应拆掉（烘烤易着火） |  |
| 8 | 工科楼A603 | 1.有明火电炉 |  |
| 9 | 工科楼A606 | 1.易制毒化学品无专人专管无台账 2.回流装置使用乳胶管接冷凝系统 3.实验室存放两瓶氧气钢瓶 4.实验过程通风橱完全敞开使用 5.旋转蒸发器无冷冻机（操作不规范） |  |
| 10 | 工科楼A610 | 1.易制毒易制爆化学品无专人专管无台账，且存放于木质柜中实验台上摆放管控危化品 2.回流装置使用乳胶管接冷凝系统 3.氢气钢瓶超检，氨气钢瓶无报警 4.试剂无标签 5.冷却水未关（长流水） 6.旋转蒸发器无冷冻机（操作不规范） 7.马弗炉与其控制器叠放（易烘烤变形） 8.电吹风不使用时未从插排上拔下 9.插排从烘箱底下通过 10.电热套放在木桌上 |  |
| 11 | 工科楼A611 | 1.通风柜门未关， 2.氢气钢瓶超检，钢瓶无钢瓶帽 3.饮料瓶未去除原标签盛装试剂，化学试剂瓶无标签 4. 易制毒易制爆化学品无专人专管 5.油品放于货架上，无护栏及警示标识 6.旋转蒸发器无冷冻机（操作不规范）；气瓶未固定 7.609门被堵 |  |
| 12 | 工科楼A614 | 1.氮气钢瓶超检 2.易制毒易制爆化学品无专人专管，实验台上摆放管控危化品 3.实验室内油品多，无消防沙 4.化学废弃物标签缺失 5.个人防护器具存放不规范 6.电烘箱用插排供电，加热炉装在木架上 |  |
| 13 | 工科楼E0489 | 1.电镜室，应该用CO2灭火器，放了干粉灭器 |  |
| 14 | 逸夫楼121 | 1.使用液氮，无氧含量报警 2.试剂/药品瓶未贴标签 |  |
| 15 | 逸夫楼117 | 1.钢瓶未按照操作规程使用 |  |
| 16 | 逸夫楼115 | 1.实验室使用瓶惰性气体，无氧含量报警 |  |
| 17 | 逸夫楼113 | 1.实验人员未按要求穿戴防护 |  |
| 18 | 逸夫楼142 | 1.实验室内有危险气体释放，开门窗靠自然通风 |  |
| 19 | 逸夫楼305 | 1.二氧化碳钢瓶超检 |  |
| 20 | 逸夫楼428 | 1.使用破碎量筒 2.钢瓶未固定 3.无危化品使用台账 |  |
| 21 | 逸夫楼430 | 1.多股电线与烘箱紧靠 |  |
| 22 | 逸夫楼425 | 1.易制毒、易制爆化学品混放无专人专管 2.使用破碎量筒 3.实验人员未按要求穿戴防护 |  |
| 23 | 逸夫楼505 | 1通风橱内有塑料袋 2.实验人员未按要求穿戴防护 3.插排串联 4.管控化学品无领取使用处置记录 |  |
| 24 | 逸夫楼509 | 1.房间线路裸露，插座安装不规范 2.电吹风未拔电源线 3.实验操作不规范（用脱脂棉保温，易着火） |  |
| 25 | 逸夫楼511 | 1.实验过程通风橱完全敞开使用 2.钢瓶未有效固定，且离暖气片太近 3.部分配制试剂无标签 4.易制毒药品未上锁 5.玻璃干燥器中存放大试剂瓶 6.实验仪器安装不规范（双顶丝口朝下） |  |
| 26 | 逸夫楼512 | 1.室内存放两瓶氢气钢瓶 2.地上放有8箱危化品，共计80L 3.危化品摆放在实验架上 4.化学试剂瓶无标签 |  |
| 27 | 逸夫楼516 | 1.氢气钢瓶超检 2.手套箱内存有杂物无标签 |  |
| 28 | 逸夫楼537 | 1.两个二氧化碳钢瓶超检 |  |

### 附件2：

实验室安全现场检查

整改报告

单  位（盖章）：

负责人（签字）：

二○××年××月××日

现场检查发现问题整改落实情况

| 序 号 | 房间号 | 整改落实情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |